Πάτρα 12/06/2017

Κοιν.

Κα  Διοικήτρια

Ν.Π.Π "Καραμανδάνειου "

Προς Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

- Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις λογω επεξεργασίας από λυτικα ή άλλα ειδικά αντιδραστήρια.. Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας.

- Να έχει υψηλή γραμμικότητα και να δίνει άμεσα αποτελέσματα χωρίς εξωτερική αραίωση, στα μεν λευκά τουλάχιστον (ως) 200Κ/μl, στα δε αιμοπετάλια τουλάχιστον (ως )1400Κ/μl.

- Να μετρά και να υπολογίζει τις κάτωθι παραμέτρους.

- Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)

- Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)

- Αιματοκρίτη (Hct)

- Αιμοσφαιρίνη (Hb)

- Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)

- Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW)

- Μέσο όγκο ερυθρών (MCV)

- Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκυτταρο (MCHC)

- Aριθμό αιμοπεταλίων (PLT)

- Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων

- Αιμοπεταλιοκρίτη

- Μέσο όγκο αιμοπεταλίων

- Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων

- Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων

- Απόλυτο αριθμό ηωσινόφιλων

- Απόλυτο αριθμό βασεόφιλων

- Απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων

- Ποσοστό % λεμφοκυττάρων

- Ποσοστό % μονοπύρηνων

- Ποσοστό % ηωσινόφιλων

- Ποσοστό % βασεόφιλων

- Ποσοστό % ουδετερόφιλων

Το άθροισμα των ποσοστών των λευκοκυττάρων να είναι 100 και το άθροισμα των απόλυτων τιμών να ισούται με τον αριθμό των λευκών.

Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων.

Α. Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων

Άτυπα λεμφοκύτταρα

Βλάστες

Λεμφοπενία

Λευκοκυττάρωση

Άωρα κοκκιοκύτταρα

Ραβδοπύρηνα

Λεμφοπενία

Λεμφοκυττάρωση

Ουδετερόνια

Πολυμορφοπυρήνωση

Μονοκυττάρωση

Ηωσινοφιλία

Βασεοφιλία

Συγκεκριμένα: Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων να μετρώνται με την βοήθεια κυτταρομετρίας ροής και η ανίχνευση όλων των κυττάρων να γίνεται στην φυσική τους μορφή, άμεσα και με την βοήθεια σκέδασης laser.

Β. Μορφολογία ερυθρών

Εμπύρηνα ερυθρά

Ερυθροκυττάρωση

Ανισοκυττάρωση

Μικροκυττάρωση

Μακροκυττάρωση

Υποχρωμία

Αναιμία

Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων

Θρομβοπενία

Θρομβοκυττάρωση

- Ο υπολογισμός του τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων να βασίζεται στην  άμεση ανίχνευση των κυττάρων, χωρίς την χρήση λυτικών ή χρωστικών αντιδραστηρίων.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, στην οποία να εμφανίζει και τα πλήρη αποτελέσματα κάθε δείγματος και τουλάχιστον 3 (τρία ) ιστογράμματα η νεφελογραμμάτα, τα οποία να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας.

- Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 80 δείγματα την ώρα σε όλες της μορφές δειγματοληψίας.

- Το όργανο να έχει την δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων. Να γίνεται αυτόματη επαναμέτρηση των δειγμάτων εκτός των φυσιολογικών ορίων, από την ίδια αραίωση, για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων.

- Να διαθέτει στον κυρίως αναλυτή ή σε εξωτερικό υπολογιστή, αρχείο με δυνατότητα αποθήκευσης όσο το δυνατόν περισσότερων δειγμάτων (τουλάχιστον 10.000) με πλήρη αποτελέσματα και ιστογράμματα.

- Να έχει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία και να περιγράφουν αναλυτικά. Να διαθέτει επίσης πρόγραμμα κινούμενου μέσου (moving average), που χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας να εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων. Όλα τα ανωτέρω να αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής και εκτυπωτή για εκτύπωση αποτελεσμάτων σε χαρτί Α4, με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης,

- Να διαθέτει δυο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας.

Α. Αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής 50 θέσεων με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης δείγματος bar code. To bar code reader να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. Επίσης να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων.

Β. Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου:

Και στις δυο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται, εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κάθε μέτρηση. Επίσης το ακροφύσιο να είναι κατασκευασμένο, ει δυνατόν, από μέταλλο για την αποφυγή καταλοίπων αίματος στα τοιχώματα του μετά  τη μέτρηση.

- Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα έλεγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.

- Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service με περισσότερα από πέντε (5) χρόνια  εμπειρία  στον χώρο των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση αιματολογικών αναλυτών σε νοσοκομεία, που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το τμήμα service του. Σε περίπτωση όμως συνεχόμενων και επαναλαμβανόμενων βλαβών των αναλυτών, η εταιρεία ΑΜΕΣΑ να προβαίνει σε αντικατάστασή τους.

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης (μέσω LIS ) με εξωτερικό υπολογιστή, για αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

- Να διατεθεί και δεύτερος, ίδιος αναλυτής, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Πάτρα 12/06/2017

Η Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών

- Γατοπούλου Αικατερίνη

- Παραστατίδου Σοφία

- Τζοβόλου Δήμητρα