| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |  | ΠΑΤΡΑ, 24 -05-2016 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV:38434520-7) ΤΩΝ ΜΥ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

Στις 24-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Προμηθειών της 6ης Υ.Πε., συνήλθε και συνεδρίασε η αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών του  διαγωνισμού επιτροπή, που ορίστηκε με την 2830/19-04-2016 απόφαση του Υποδιοικητή της 6ης Υ.Π.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:

- ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ως πρόεδρος

- ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΜΥ ΠΑΤΡΩΝ ως μέλος

- ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ., ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ως μέλος

- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ως μέλος

- ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΚΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ως μέλος

Διαπιστωθείσης απαρτίας, η επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της.

Στην επιτροπή παραδόθηκε από το τμήμα Προμηθειών της 6ης Υ.Πε. μία (1) προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ κατά των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 1/2016 διακήρυξης, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 16/05/2016 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Σχετικά με τις προδιαγραφές του αιματολογικού αναλυτή τύπου Α και ως προς το πρώτο σημείο της προσφυγής η επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης 2)Β. Μορφολογία ερυθρών Εμπύρηνα Ερυθρά  θα πρέπει να διαγραφεί προκειμένου να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός και ως εκ τούτου κάνει αποδεκτό το ως άνω σημείο της προσφυγής

Ως προς το δεύτερο σημείο της προσφυγής η επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, κατά προτίμηση SVGA, στην οποία να εμφανίζει τα πλήρη αποτελέσματα κάθε δείγματος και τουλάχιστον 6 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.» πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, κατά προτίμηση SVGA, στην οποία να εμφανίζει τα πλήρη αποτελέσματα κάθε δείγματος και τουλάχιστον 4 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.», προκειμένου να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός και ως εκ τούτου κάνει αποδεκτό το ως άνω σημείο της προσφυγής.

Ως προς το τρίτο σημείο της προσφυγής η επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης «Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα την ώρα.» και η απαίτηση για εφεδρικό αναλυτή» πρέπει να παραμείνουν λόγω του όγκου εργασίας και των αυξημένων αναγκών του εργαστηρίου της ΠΕΔΥ-ΜΥ Πατρών και δεδομένου του υπηρετούντος προσωπικού του εργαστηρίου και ως εκ τούτου απορρίπτεται ως προς το σημείο αυτό.

Σχετικά με τις προδιαγραφές του αιματολογικού αναλυτή τύπου Β και ως προς το πρώτο σημείο της προσφυγής η επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης 2)Β. Μορφολογία ερυθρών Εμπύρηνα Ερυθρά  θα πρέπει να διαγραφεί προκειμένου να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός και ως εκ τούτου κάνει αποδεκτό το ως άνω σημείο της προσφυγής

Ως προς το δεύτερο σημείο της προσφυγής η επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης για αναλυτή 5 πληθυσμών και 22 παραμέτρων, τύπου Β, με «ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 50 δείγματα την ώρα.»  πρέπει να παραμείνει λόγω των αυξημένων αναγκών των εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-ΜΥ και δεδομένου του υπηρετούντος προσωπικού των εργαστηρίων και ως εκ τούτου απορρίπτεται ως προς το σημείο αυτό.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που ζητούνται  στην παράγραφο Γ (6) των τεχνικών προδιαγραφών και αφορούν  «Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 01-01-2002, αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειράς, S/N.» η επιτροπή κρίνει ότι εκ παραδρομής αναγράφεται η συγκεκριμένη ημερομηνία και θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής «Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 01-01-2011, αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειράς, S/N.» και ως εκ τούτου κάνει αποδεκτό το ως άνω σημείο της προσφυγής

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή ομόφωνα

προτείνει:

- Την απόρριψη  της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ ως προς το σημείο 3 για τον αιματολογικό αναλυτή τύπου Α και ως προ το σημείο 2 για τον αιματολογικό αναλυτή τύπου Β για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

- Την αποδοχή  της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ ως προς τα σημεία 1 και 2 για τον αιματολογικό αναλυτή τύπου Α, ως προ το σημείο 1 για τον αιματολογικό αναλυτή τύπου Β και ως προς το έτος κατασκευής των αναλυτών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Η Επιτροπή :

ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ