| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  | ΠΑΤΡΑ, 28 Μαρτίου 2017 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ  (CPV: 33111300-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Συνεδρίαση 1η

Σήμερα Τρίτη, 28-03--2017 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε και συνεδρίασε στην έδρα της 6ης Υ.Πε. η αρμόδια για την αξιολόγηση του διαγωνισμού επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 1563/28-02-2017 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:

- Καρζής Κων/νος , ΚΥ 6ης Υ.Πε.

- Γραβάνης Μιχαήλ, ΜΥ Πατρών

- Νικολακοπούλου Μαρία, ΚΥ 6ης Υ.Πε.

Διαπιστωθείσης απαρτίας, η επιτροπή προέβη στην παραλαβή, αποσφράγιση και μονογραφή  δύο  (2) προσφορών  που της παραδόθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών της 6ης Υ.Πε. :

- της με αριθμ. πρωτ. 12588/27-03-2017 προσφορά της εταιρείας FUJIFILM

- της με αριθμ. πρωτ. 12589/27-03-2017 προσφοράς της εταιρείας AGFA

Στη συνέχεια της αξιολόγησης η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών, τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 10263/09-03-2017 διακήρυξη.

Στη συνέχεια η επιτροπή  προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών:

Α.  Η εταιρεία AGFA έχει καταθέσει προσφορά για τη προμήθεια «Συσκευών Εμφάνισης Ακτινογραφιών» (CPV: 33111300-4). Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής της προσφοράς, η επιτροπή τη βρήκε σύμφωνη με την αριθμ. πρωτ. 10263/09-03-2017 διακήρυξη.

Β. Η εταιρεία FUJIFILM έχει καταθέσει προσφορά για τη προμήθεια «Συσκευών Εμφάνισης Ακτινογραφιών» (CPV: 33111300-4). Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής της προσφοράς, η επιτροπή δεν τη βρήκε σύμφωνη με την αριθμ. πρωτ. 10263/09-03-2017 διακήρυξη. Συγκεκριμένα, στη προδιαγραφή Νο4 «Να είναι υψηλής διακριτικής ανάλυσης 10pixels/mm για μεγέθη κασέτων 24χ30cm, και να διαθέτει μετατροπή δεδομένων (Analog to Digital) μεγαλύτερη από 12bit/pixel και έξοδο εικόνας προς εκτύπωση με τουλάχιστον 16384 διαβαθμίσεις του γκρι (14 bit) (Θα εκτιμηθούν καλύτερες δυνατότητες)», η εταιρία αναφέρει ότι : « Ναι, Είναι υψηλής διακριτικής ανάλυσης 10 pixels/mm για κασέτες 35χ43, 20 Pixels/mm για μεγέθη κασετών 24χ30cm μαστογραφίας, και διαθέτει μετατροπή δεδομένων ((Analog to Digital) 12bit/pixel και έξοδο εικόνας προς εκτύπωση με 4096 διαβαθμίσεις του γκρι (12 bit).

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

ομόφωνα προτείνει:

α) να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρίας AGFA διότι πληροί όλους τους  όρους της υπ’ αριθμ. 10263/09-03-2017 διακήρυξης .

β) να μην κάνει δεκτή τη προσφορά της εταιρίας FUJI FILM διότι δεν πληροί τον  α/α 4 των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 10263/09-03-2017 διακήρυξης.

Η επιτροπή:

Η Πρόεδρος:                                                Τα μέλη:

Καρζής Κ.                                                 Γραβάνης Μ.

Νικολακοπούλου Μ.