| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  | Π Α Τ Ρ Α, 19-12-2016 Αρ. Πρωτ. 8391 ΑΔΑ ΩΒΡ8469ΗΔΜ-ΝΜΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες ### Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Καρακάση Νίκη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613 – 600 530 2613 – 600 545 promithies@dypede.gr |  | ΑΔΑΜ: 16PROC005596641 |

| Θέμα : | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργασίες μεταφοράς του Μικροβιολογικού εργαστηρίου της ΜΥ Πάτρας από το κτίριο του ΙΚΑ στην οδό Γούναρη και Κορίνθου ( 3ος όροφος ) στον Α΄ όροφο του κτιρίου του ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου. |
| --- | --- |

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 2955/2001 ΦΕΚ 256/Α/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».

- Tου Ν 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας ( ΠΕΔΥ ) ,αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ »

- Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4412 /2016

- Τηναριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.23053/27-3-2015(ΦΕΚ202/ΥΟΔΔ/1-4-2015) και Α2β/Γ.Π.οικ.23243/3-4-2015(ΦΕΚ224/ΥΟΔΔ/6-4-2015)  απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Ζαμπάρα Μιλτιάδη, Κωστακιώτη Δημητρίου  ως Υποδιοικητών  της 6ης Υ.Πε .Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ.Α3(γ)/οικ.44028(ΦΕΚ1360/3-7-2015) απόφαση του υπουργού Υγείας για τις αρμοδιότητες Υποδιοικητών της  6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Πε Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. πρωτ.8390/19-12-2016  απόφαση Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για Εργασίες  μεταφοράς του  Μικροβιολογικού εργαστηρίου της ΜΥ Πάτρας  από το κτίριο του ΙΚΑ  στην οδό Γούναρη και Κορίνθου ( 3ος όροφος ) στον Α΄ όροφο του κτιρίου του ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου συνολικού κόστους 8.704,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Εργασίες

Άρθρο 1. Αποξηλώσεις εσωτερικού εξοπλισμού (γκισέ, ερμάρια και πάγκος κουζίνας) και μεταφορά.

Στους υπό διαμόρφωση χώρους εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι και ερμάρια, τα οποία θα αποξηλωθούν. Τα ερμάρια και οι πάγκοι του γκισέ που θα αποξηλωθούν θα χρησιμοποιηθούν ξανά στο χώρο 1-46 (βάσει σχεδίου) για τη δημιουργία του πάγκου Π5, και στο χώρο 1-51 οπότε η αποξήλωση πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα τους.  Επίσης θα αποξηλωθεί το γκισέ του χώρου 1-51 και θα αποθηκευτεί. Όσα από τα αποξηλωθέντα στοιχεία είτε λόγω φθοράς είτε παλαιότητας ή ακαταλληλότητας χρήσης κριθούν μη αξιοποιήσιμα θα απομακρυνθούν με ευθύνη του Αναδόχου. Θα κοπούν στις κατάλληλες διαστάσεις και θα επανατοποθετηθούν οι υφιστάμενοι πάγκοι. Θα αλλαχθούν όσα πόμολα είναι σπασμένα και θα γίνει αποκατάσταση των επιφανειών των ερμαρίων όπου είναι απαραίτητο. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ερμαρίων που είχαν αποξηλωθεί και φυλάσσονται, στις θέσεις που προϋπήρχαν. Επίσης θα αποξηλωθεί το προστατευτικό γυάλινο στηθαίο του γκισέ και θα αποθηκευτεί. Στη τιμή περιλαμβάνεται η αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα ή τοίχους από την απεγκατάσταση και την εκ νέου εγκατάσταση ερμαρίων.

Τιμή κατ΄ αποκοπή: 600,00€

Άρθρο 10. Επανασυναρμολόγηση ντουλαπιών

Υπάρχουν αποθηκευμένα ντουλάπια τοίχου τα οποία ή θα μεταφερθούν από τη Γούναρη & Κορίνθου και θα τοποθετηθούν ή θα επανασυναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο τοίχο πάνω από τους πάγκους Π3, Π7 και πάνω από το πάγκο δίπλα από το WC καθώς επίσης και στο τοίχο που βρίσκεται ανάμεσα στο χώρο 1-46 και στο Δερματολογικό. Επίσης στη τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση και η επανατοποθέτηση των ντουλαπιών από το χώρο 1-49 στο χώρο 1-52.

Τιμή κατ΄ αποκοπή : 150,00 €

Άρθρο 11. Ράφια ή χωρίσματα.

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη, οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα με λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια (όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των ερμαρίων), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης: 45,00 €

Άρθρο 20. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση-Δίκτυα.

Το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών και εργασιών να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Επανακατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες της νέας αρχιτεκτονικής διάταξης των διακοπτών. Σύμφωνα με τα σχέδια περιλαμβάνεται η εγκατάσταση σε κάθε θέση εργασίας, που φαίνεται στα σχέδια, δύο (2) ρευματοδοτών ισχύος ασφαλείας και από μία διπλή πρίζα δικτύου. Θα εγκατασταθούν ηλεκτρικές γραμμές με σωλήνες σε κανάλια και οι ρευματοδότες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που είναι απαραίτητοι για την διαμόρφωση των απαραίτητων θέσεων εργασίας όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο. Οι ρευματοδότες ασθενών ρευμάτων θα τερματίζουν σε patch panel στο κοντινότερο κατανεμητή. Στη παρούσα εργασία περιλαμβάνεται όλο το δίκτυο σύνδεσης των υπολογιστών και αναλυτών του εργαστηρίου και της γραμματείας με το LIS.

Η κάθε μία από τις παρακάτω συσκευές να τροφοδοτηθεί με ξεχωριστή παροχή (και με τη δική της ασφάλιση):

- Αναλυτής SIEMENS Advia 1800 Chemistry System

- Αναλυτής AIA-2000 ST

- Κλιματιστικό 1

- Κλιματιστικό 2

- Κλιματιστικό 3

- Κλιματιστικό 4

- Κλιματιστικό 5

- Server για LIS.

Εκεί που θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες γραμμές είναι απαραίτητος ο έλεγχος επάρκειας των παροχικών καλωδίων.

Οι καλωδιώσεις των ισχυρών ρευμάτων και οι καλωδιώσεις των ασθενών ρευμάτων (data, τηλεφώνων κ.τ.λ.) θα οδεύουν διαχωρισμένα σε ειδικά κανάλια τύπου legrand στο όριο του σοφατεπί και εάν τούτο είναι αδύνατον σε ειδικά κανάλια δαπέδου παραβολικού τύπου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατανομή των φορτίων στους υποπίνακες και στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως του κτιρίου για την εκ νέου κατανομή των φορτίων προς αποφυγή ετεροβαρούς φορτίσεως των γραμμών και των φάσεων. Επίσης θα γίνει η απαραίτητη σύνδεση των ψυγείων και των αναλυτών με το Η/Ζ του κτιρίου. Στις εργασίες της παρούσας προσαρμογής στην νέα ηλεκτρική εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνεται και η προσαρμογή των ηλεκτρικών πινάκων όλων των σταδίων υποπινάκων και πινάκων με νέους διακόπτες ασφάλειες νέες γραμμές, κατανομές φορτίων κ.λ.π. που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης θυροτηλεφώνου στην είσοδο του μικροβιολογικού εργαστηρίου, καθώς και η εγκατάστασης της υπάρχουσας μικροφωνικής εγκατάστασης. Μετά το τέλος των εργασιών εγκαταστάσεων θα ακολουθήσουν μετρήσεις αντιστάσεων μονώσεως γειώσεων και ισχύος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΛΟΤ HD384. Επιπλέον να παραδοθεί σχέδιο με αποτύπωση του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πινάκων (υφιστάμενων και πρόσθετων) του χώρου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Εγκαταστάτη (με συμπληρωμένα και Υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά έντυπα).

Τιμή κατ΄ αποκοπή ενός τεμαχίου: 3.500,00 €

Άρθρο 24. Εξοπλισμός προς απεγκατάσταση – μεταφορά και εγκατάσταση στο νέο χώρο

Για τη μεταφορά του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το 3ο όροφο του κτιρίου του ΙΚΑ στην οδό Γούναρη και Κορίνθου, στο κτίριο του ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου στο Α’  όροφο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναβατόριο τόσο για να εξέλθουν τα πράγματα από το κτίριο στην οδό Γούναρη, όσο και για να εισέλθουν στον Α΄ όροφο στην οδό Γιαννιτσών 3. Το σημείο εισόδου θα είναι το μπαλκόνι του διαδρόμου στον Α΄ όροφο επί της οδού Γιαννιτσών. Ο εξοπλισμός φαίνεται στο παρακάτω Πίνακα 1. Η περιτύλιξη και συσκευασία των μηχανημάτων θα γίνει με υλικά του μεταφορέα με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά τους και το κόστος τους θα περιλαμβάνεται στο κόστος μεταφοράς. Η απεγκατάσταση μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων και των εταιρειών υποστήριξης των αναλυτών.  Απαιτούμενες εργασίες ανά είδος εξοπλισμού:

- Είδος εξοπλισμού Α: Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλούς μεταφοράς (συσκευασία που να προστατεύει από φθορές και προσεκτικό χειρισμό κατά τη μεταφορά, να μεταφερθούν όρθια).

- Είδος εξοπλισμού Β: Ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από την εταιρεία MEDICON. Η εταιρεία προσφέρεται να κάνει άνευ χρέωσης την αποσύνδεση-μεταφορά και εγκατάσταση στο νέο χώρο (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με κ. Μαυροειδή 6936606107).

- Είδος εξοπλισμού Γ: Αποσύνδεση – απενεργοποίηση με ασφαλή διαδικασία, απεγκατάσταση και εγκατάσταση στο νέο χώρο από προσωπικό με τεχνογνωσία στο μηχάνημα αυτό. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων της σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001 και ISO 13485 ή να διαθέτει πιστοποίηση από κοινοποιημένο οργανισμό για την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.

- Είδος εξοπλισμού Δ: Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλούς μεταφοράς (συσκευασία που να προστατεύει από φθορές και προσεκτικός χειρισμός κατά τη μεταφορά).

- Είδος εξοπλισμού Ε: Απαιτούνται εργασίες υδραυλικού για την απεγκατάσταση και την εγκατάστασή του στο νέο χώρο.

Τιμή κατ΄ αποκοπή ενός τεμαχίου: 2.500,00 €

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (μεταφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| 1 | Β | Βιοχημικός αναλυτης SIEMENS (400Kgr) | 1 | 1,20Χ0,80Χ0,85 |
| 2 | Ε | Στήλη απιονισμού-φίλτρο νερού-τεπόζιτο | 1 |  |
| 3 | Α | Ψυγείο οικιακό μονό | 8 |  |
| 4 | Α | Ψυγείο διπλό | 2 |  |
| 5 | Α | Καταψύκτης | 2 |  |
| 6 | Α | Φυγόκεντρος | 6 |  |
| 7 | Δ | Υπολογιστής-οθόνη-πληκτρολόγιο | 20 |  |
| 8 | Δ | UPS | 2 |  |
| 9 | Α | RAK | 1 | 0.61X2.00X1.00 |
| 10 | Δ | Εκτυπωτής | 8 |  |
| 11 | Γ | Αιματολογικός αναλυτής ELITE | 1 |  |
| 12 | Α | Κλίβανος | 2 | 0,65Χ0,83Χ0,70 |
| 13 | Α | Υδατόλουτρο | 1 |  |
| 14 | Α | Αναλυτης αιματ. Μικρος | 1 |  |
| 15 | Α | Μικροσκόπιο | 2 |  |
| 16 | Δ | Καρέκλες αιμοληψίας | 3 |  |
| 17 | Δ | Γραφεία | 6 |  |
| 18 | Δ | Ντουλάπα διπλή | 7 |  |
| 19 | Δ | Ντουλάπια τοίχου διπλά | 4 |  |
| 20 | Γ | Αναλυτής AIA-2000 (βάρους 300Kg) | 1 | 1,50Χ0,90 |
| 21 | Δ | Καρέκλες |  |  |
| 22 | Δ | Πάγκοι |  |  |
| 23 | Δ | Μικροεξοπλισμός |  |  |

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες Δημοσίων έργων και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

- Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την  απρόσκοπτη λειτουργία της.

- Για τον έλεγχο και τυχών διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων εργασιών, πρέπει πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

- Λήψη από τον ανάδοχο όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ

- Αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

- Απομάκρυνση αχρήστων υλικών και παράδοση του χώρου καθαρού.

- Παράδοση του χώρου σε πλήρη και καλή λειτουργία.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος.

- Μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών (20) είκοσι ημέρες.

Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο των  εργασιών και υλικών εργασιών απεγκατάστασης, μεταφοράς,  εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

  - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

  - Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας.

  - Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

  - Τα στοιχεία του υποβολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία:

- Τεχνική προσφορά καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συνοδεύει την τεχνική προσφορά.

  - Οικονομική προσφορά.

  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία του αναδόχου, η νομική  μορφή, η έδρα  και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η  Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016    και ώρα 15:00 μμ, στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24

& Υπάτης 1, Πάτρα και ημερομηνία αποσφράγισης   Δευτέρα 9 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 11: 00 πμ  στην Διοίκηση της  6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, Πάτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ